## Hoja1
SOLICITUD DE COTIZACION
DILIGENCIAMIENTO HI |  |  | DILIGENCIAMIENTO OFERTANTE
ITEM | ELEMENTO- SOLICITADO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO - SOLICITADO | ELEMENTO OFERTADO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO OFERTADO | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | GARANTIA (especificar tiempos y cubrimiento)
1 | SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA SOBRE MEDIDAS ALUMINIO BÁSICA | Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario, así como la altura del cuidador para movilizar la silla y especificaciones otorgadas por el equipo profesional del proyecto. - Marco en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática y peso aproximado entre 16 y 22 kg. - Ruedas traseras inflables de 12", 16”, 20" o 24" según requiera el usuario, manzanas de ALUMINIO. - Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. - Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). - Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado e impermeable. - Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. - Espaldar Reclinable hasta 180º cojineria ergonómica postural en espuma de alta densidad con topes laterales Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. - Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. - COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, espuma viscoelástica o celdas de aire, Asiento Basculable hasta 45º cojineria ergonómica postural en espuma de alta densidad con topes laterales - Apoyapiés con plataformas plásticas elevables de 0 a 90 grados, removibles, abatibles y Graduables en altura. - Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, graduables en altura, con protector de ropa en acero. - Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. - Llantas antivuelco Removibles. - Bolsillo en el espaldar. - ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Según lo requerido por cada usuario, la silla podría traer: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura y/o Cinturón Pélvico sencillo y/o Cinturón pélvico cuatro puntos y/o Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Soporte para Bala de Oxigeno entre otros. - Contramarcado con logotipo de HI y el donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Garantía de calidad de los materiales
2 | SILLA NEUROLÓGICA ERGONÓMICA PLEGABLE EN ALUMINIO | Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario, así como la altura del cuidador para movilizar la silla.- Marco PLEGABLE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática y peso aproximado entre 16 y 22 kg. - Ruedas traseras inflables de 12", 16”, 20" o 24" según requiera el usuario, manzanas de ALUMINIO. - Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. - Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). - Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado e impermeable. - Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. - Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. - Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. - COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad espuma de alta densidad, espuma viscoelástica o celdas de aire, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. - Apoyapiés con plataformas plásticas elevables de 0 a 90 grados, removibles, abatibles y Graduables en altura. - Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, graduables en altura, con protector de ropa en acero. - Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. - Llantas antivuelco Removibles. - Bolsillo en el espaldar. - ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Según lo requerido por cada usuario, la silla podría traer: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura y/o Cinturón Pélvico sencillo y/o Cinturón pélvico cuatro puntos y/o Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Soporte para Bala de Oxigeno entre otros. - Contramarcado con logotipo de HI y el donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Garantía de calidad de los materiales.
3 | COCHE NEUROLÓGICO | Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario, así como la altura del cuidador para movilizar la silla y especificaciones otorgadas por el equipo profesional del proyecto. Estatura máxima de 1,20 metros. Resistente al peso hasta 150 kg.-Estructura liviana en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en pintura electrostática u horneada de alta resistencia. - Sistema de desmonte rápido y mecanismo de plegado compacto. -Estructura totalmente plegable para fácil transporte y almacenamiento. - Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, ancho, altura del espaldar y longitud de la pierna). - Espaldar reclinable hasta 160 grados. - Sistema graduable de múltiples posiciones. - Basculación fija de 15 grados, plataforma abatible de Polipropileno de alto impacto. - Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado e impermeable lavable en asiento y espaldar. - Cojinería ergonómica de posicionamiento, removible, en espuma de memoria de alta densidad, Fijación mediante velcro, forro de cremallera para su fácil higiene - Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. - Descansabrazos de alta calidad en el acolchado, removibles y abatibles, graduables en altura con pin de seguridad. Apoyapiés independientes removibles, abatibles, graduables en altura, elevables desde 0 a 90 grados, con superficie antideslizante, soporte transtibial posterior, y antiespástico. - Topes laterales en Cadera, Tronco y Cabeza. - Ruedas traseras de 10", 12" o 14" inflables o en poliuretano antipinchaduras, rin Aluminio, manzanas de acero con rodamientos para todo terreno. - Ruedas delanteras de 6“u 8", antipinchaduras, con tenedor en aluminio y rodamientos, para todo terreno. - Frenos de acero cromados en las ruedas traseras. Sistema de frenos ubicados en región superior (en manilares impulsores) para cuidador, en aluminio con barra de contacto grafilada de mango largo. - Amortiguación trasera regulable en forma continúa. - Capota plegable, antirreflectora para protección del sol y la lluvia, con ventana de control visual. - Protector plástico transparente contra la intemperie, removible mediante cremallera, Fácil de plegar y guardar. -Maletero, Bolsillo en el espaldar, Kit con bomba y folleto de manejo. - Accesorios de Posicionamiento: Según lo requerido por cada usuario, el coche podría traer: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura y/o Cinturón Pélvico sencillo y/o Cinturón pélvico cuatro puntos y/o Calzón antiescurrido. Abductor de Cadera con Velcro (elaborado en material sólido, forrado en material confortable y ergonómico, según necesidad del usuario). Adaptación como soporte para bala de oxígeno según necesidad, mesa de trabajo u otras. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Contramarcado con logotipo de HI y el donante correspondiente full color. Placa numerada de identificación.
4 | P- COCHE TIPO PARAGUAS | Silla coche tipo paraguas. Estructura plegable. Cinturón 5 puntos con almohadillas protectoras en hombros y entrepierna. Apoya-pies bipodal con regulación en altura. Ruedas delanteras giratorias de 8”. Sistema de bloqueo de giro en ruedas delanteras. Ruedas traseras de 12¨. Tapizado en nylon acolchado. Capota plegable con protección UV y ventana de supervisión. Contramarcado con logotipo de HI y el donante correspondiente, en full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Adaptaciones según necesidades del usuario.
5 | SILLA DE RUEDAS BASICA EN ALUMINIO CON ADAPTACIONES | Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario.- Estructura totalmente plegable para fácil transporte y almacenamiento, resistente al peso, hasta 100kg. Marco liviano en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática u horneada de alta resistencia. - Tapicería en lona de alta resistencia o cordobán reforzado, impermeable y lavable, reforzada y acolchada, con bolsillo trasero y bandas reflectivas. - Descansabrazos de alta calidad en el acolchado, removibles y/o abatibles, graduables en altura con pin de seguridad. - Descansa pies removibles y/o abatibles y graduables en altura, con pin de seguridad, con plataforma plásticas abatibles, pernera unificada ancha con sistema de velcro (15 cm) en lona para soporte miembros inferiores. - Sistema tensor graduable en espaldar y asiento. - Ruedas traseras neumáticas de 20, 22 y/o 24 pulgadas, según la necesidad del usuario, con desmonte rápido, aros impulsores, manzanas en aluminio y cobertura en caucho según necesidad del usuario con radios metálicos, con o sin topes, sistema antivuelco bilateral. Ejes de desmonte rápido con tapa hongo de fácil operación. - Ruedas delanteras macizas de 4, 6 y 8 pulgadas, con tenedores de acero cromados y balineras. - Tornillos pasantes de Seguridad, cobertura sobre los tornillos. - Frenos aluminio manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado y/o zincados. - Peso aproximado: 16 -18 Kg. - Contramarcado con logotipo de HI y el donante correspondiente. full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas reflectivas en el Espaldar. - Accesorios de Posicionamiento: Cinturón pélvico de 45 o 90 grados, arnés y soporte para bala de oxígeno (de acuerdo a la necesidad del usuario). - DENTRO DE LAS ADAPTACIONES PUEDEN IR ADAPTACION DE COJINERIA O ESTRUCTRURA: que permita a la persona con discapacidad realizar ajustes posturales, necesarios para lograr un adecuado posicionamiento. Pueden traer mesa de trabajo, freno de mango, entre otros.
6 | SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR EN ALUMINIO | Marco plegable en tubo de aluminio resistente al peso hasta 100kg, anticorrosivo y resistente al agua, tornillos de ajuste adecuado en orificios y recubiertos, plegable, en pintura electroestática u horneada de alta resistencia. - Tapizado en lona reforzada impermeable y acolchada con bolsillo trasero, espaldar a necesidad del usuario. - Apoyabrazos de alta calidad en acolchado, removible y abatible, elevables y con pin de seguridad. - Apoyapiés removibles, elevables regulables en altura con pin de seguridad, pernera unificada ancha con sistema de velcro en lona para soportes inferiores. - Arnés y/o cinturón de seguridad, frenos importados, zincados. - Ruedas traseras neumáticas de 12", 16" o 18“. - Ejes de desmonte rápido con tapa hongo de fácil operación, ruedas delanteras macizas de 6" a 8" sobre medidas, con ruedas antivuelco, soporte para bala de oxígeno. Según necesidad del usuario. - Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas reflectivas en el Espaldar.
7 | P. SILLA DE RUEDAS RECLINABLE PEDIATRICA | Estructura plegable en aluminio, descansabrazos tipo escritorio abatible, espaldar alto y reclinable, reposapies removibles y elevables, llantas traseras neumaticas de 16¨ y freno, llantas delanteras macizas, barra de empuje desmontable. Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario
8 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA | Silla de ruedas neurológica pediatrica, Asiento con sistema de basculación,cojin abductor ,Espaldar reclinable. Soportes laterales de tronco graduables. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad espuma de alta densidad, espuma viscoelástica o celdas de aire. Braceros y pieceros graduables, soporte Cabecero graduable en altura y perímetro cefálico, mesa de trabajo y soporte de oxigeno según necesidades del usuario. Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario
9 |  | Estructura plegable en aluminio, descansa brazos tipo escritorio abatible, espaldar alto y reclinable, reposapies removibles y elevables, llantas traseras neumatica de 16¨ y freno, llantas delanteras macizas, barra de empuje desmontable.Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario
10 | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA PEDIATRICA | Silla de ruedas chasis plegable, marco en aluminio, braceros y pieceros removibles y graduables en altura, cinturon pelvico, cojin basico.Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario
11 | SILLA SEMI DEPORTIVA ADULTO | Silla de ruedas chasis plegable, marco en aluminio, braceros y pieceros removibles y graduables en altura, cinturon pelvico, cojin basico.Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
12 | SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA ADULTO | Silla de ruedas chasis rigido, marco en aluminio, protectores de ropa en aluminio, apoya pies graduables en altura unipodal, espaldar escualizable, ruedas traseras de 24".Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
13 | SILLA BAÑO -BASICA | Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Estructura fabricada en aluminio o acero anticorrosivo y resistente al agua, pintura electrostática y horneada, resistente al peso hasta 100Kg, marco fijo, espaldar y asiento plásticos y/o material reforzado y resistente a contacto con agua, jabones y detergentes, con apoya brazos en aluminio con soporte ergonómico y material resistente al agua, removibles y/o abatibles, con o sin apoya pies unificados que se puedan plegar a la silla en caso de requerirlos, ruedas delanteras y traseras giratorias de 3" con freno de bloqueo ruedas antideslizantes o con regatones de succión y pines en los soportes inferiores para graduación de altura, Tamaño adulto alta calidad en la pintura, tornillos, soldaduras y acabados.Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
14 | SILLA BAÑO-BASCULANTE | Silla de baño neurológica básica con basculación fija de 8°, estructura el aluminio, 4 ruedas antibacteriales con bloqueo, asiento acolchado anti fluido, espaldar en malla plastificada (con sistema de basculación )Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
15 | SILLA BAÑO ESTÁNDAR CON RUEDAS- PEDIÁTRICA | Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Estructura fabricada en aluminio o acero anticorrosivo y resistente al agua, pintura electrostática y horneada, resistente al peso hasta 50 Kg, marco fijo, espaldar y asiento plásticos y/o material reforzado y resistente a contacto con agua, jabones y detergentes, vasenilla tipo pato, con o sin apoya brazos en aluminio con soporte ergonómico y material resistente al agua, removibles y/o abatibles, con o sin apoya pies unificados que se puedan plegar a la silla en caso de requerirlos, ruedas delanteras y traseras giratorias de 3" con freno de bloqueo, ruedas antideslizantes o con regatones de succión y pines en los soportes inferiores para graduación de altura, Tamaño pediátrico alta calidad en la pintura, tornillos, soldaduras y acabados.Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
16 | KIT MANTENIMIENTO SILLAS DE RUEDAS PEDIATRIA | Kit para sillas de ruedas Pediatrica (morral, protector de lluvia, kit para despinchado, kit para mantenimiento, plástico protector, kit señalización, guantes). Especificar componentes propuestos.
17 | KIT MANTENIMIENTO SILLAS DE RUEDAS ADULTOS | Kit para sillas de ruedas (morral, protector de lluvia, kit para despinchado, kit para mantenimiento, plástico protector, kit señalización, guantes). Especificar componentes propuestos.
18 | COLCHONETA ANTIESCARAS SEMI DOBLE | Debe ser fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y MEDIDAS OTORGADAS por el equipo profesional del proyecto. Incluye doble forro de material impermeable y transpirable a su vez, desenfundable, lavable y con cremallera.
19 | P-KIT LIMPIEZA Y FORTALECIMIENTO DE MUÑÓN-AMPUTADOS | Gasa Estéril Apósitos 15x15, 1 paquete x 50 unidades; Alcohol Frasco x 120ml, 1 unidad; Crema hidratante Lubriderm, Frasco 750 ml, 1 Unidad; Hidratación, Brocha pequeña para rubor, Jabón Liquido Neutro, Esponjas de baño Unidad, Toallas suaves, 1 juego, theraband color azul, Kit prevención COVID o dde bioseguridad, morral.
20 | COJÍN ANTIESCARAS EN SILICONA PARA SILLA DE RUEDAS | Cojín a la medida del usuario de flotación que distribuye de forma uniforme al peso para aliviar la prensión continuada en los puntos de apoyo/anti escaras, funda externa en poliéster 100% lavable y desenfundable, con base antideslizante, impermeable y transpirable.
21 | COJÍN ANTIESCARAS PERFIL BAJO EN NEOPRENO | Inflable, celdas de 5 cms de altura, con Funda elástica, forro y cremallera lavables. Que permita una correcta inmersión dentro del cojín, transpirable y ajustable con cada cambio de posición. Se debe ajustar individualmente a todas las necesidades del asiento. Las celdas de aire individuales deben tener espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación. Resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas.
22 | COJÍN DE POSICIONAMIENTO ESPUMA | Cojín en espuma de mediana densidad sobre medidas, altura de 3 a 5 cms, forrado con tela anti fluidos, cierre con cremallera, sistema de velcro para fijar a la silla.
23 | RAMPA DE ACCESO | Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8”, bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad altura desde 10 a 25 centímetros.
24 | BIPEDESTADOR ADULTO | Bipedestador supino adulto, con angulo de inclinacion hasta 160° para facilitar posicionamiento y la utilización de diferentes descargas de peso, con soportes latera les de tronco y cadera regulables en altura y profundidad, bandas de sujecion, soporte cefálico, apoya pies y mesa de trabajo.Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
25 | BIPEDESTADOR PEDIATRICO | Bipedestador de posicionamiento supino y prono, Elaborado en acero. El equipo puede variar su altura según el cambio de estatura del paciente con un pedal. Módulos independientes acolchados. Ruedas de giro continuo con freno. Incluye mesa de trabajo graduable en madera o acrílico. Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
26 | CAMINADOR ANTERIOR Y / O POSTERIOR | Caminador de apoyo posterior y/o anterior Chasís plegable elaborado en alumino , Sistema de crecimiento ajustable en altura para tres a cuatro años. Ruedas delanteras de giro continuo, Ruedas traseras fijas.Manillar antideslizante.Incluye soportes laterales de tronco y correas de sujeción. Acabados en pintura electrostática.Contramarcado con logotipo de HI y del donante respectivo full color. Placa numerada de identificación. Ajustes según necesidad del usuario.
27 | CAMINADOR ANTERIOR | Caminador plegable en aluminio rojo con llantas 8", silla y canastilla freno ergonómico
28 | ENTRENADOR DE MARCHA | Entrenador de marcha, estructura metálica con sistema de posicionamiento para la marcha, soporte de tronco y pelvis, soporte de antebrazos, sujeción guía para pies, calzón pélvico
29 | PROTESIS CONVENCIONALES TRANSTIBIALES Y DESARTICULADO TOBILLO | Según los diferentes tipos ofertados; especificar marcas y procedencia de los componentes.
30 | PRÓTESIS TRANSTIBIAL MODULAR CON ENCAJE BLANDO | Según los diferentes tipos ofertados; especificar marcas y procedencia de los componentes.
31 | PROTESIS TRANSTIBIAL MODULAR CON SUSPENSION POR VACIO | Según los diferentes tipos ofertados; especificar marcas y procedencia de los componentes.
32 | PROTESIS TRANSTIBIAL MODULAR SUSPENSION POR PIN | Según los diferentes tipos ofertados; especificar marcas y procedencia de los componentes.
33 | PROTESIS TRANSFEMORAL | Según los diferentes tipos ofertados; especificar marcas y procedencia de los componentes.
34 | CAMBIOS DE SOCKET PARA PROTESIS TRANSTIBIAL | Según los diferentes tipos ofertados; especificar marcas y procedencia de los componentes.
35 | CAMBIO DE SOCKET EN PROTESIS TRANSFEMORAL | Según los diferentes tipos ofertados; especificar marcas y procedencia de los componentes.
TIEMPO ENTREGA REQUERIDO |  | Categoría 1: Dispositivos de Movilidad (Sillas de Ruedas) Entorno Urbano: 15 a 20 días calendario. Entorno Rural Disperso o Dispositivos de Alta Complejidad: Hasta 30 días calendario. Nota: Se priorizará la configuración postural personalizada sobre la celeridad del envío. Categoría 2: Tecnologías Protésicas y Ortopédicas Estándar: 20 días calendario. Sistemas de Alta Complejidad: De 30 a 45 días calendario. Requisito obligatorio: Este plazo solo será aceptado si el proveedor certifica la realización de pruebas dinámicas, ajustes de socket (encaje) y entrenamiento de marcha para garantizar la funcionalidad y evitar lesiones secundarias. Ayudas de Marcha y Cuidado (Bastones, Caminadores, Cojinería): Plazo Máximo: 15 días calendario a nivel nacional. | TIEMPO ENTREGA OFERTADO
LUGAR DE ENTREGA REQUERIDO |  | Perimetro urbano de :GUAJIRA (Riohacha,Maicao) ATLANTICO (Barranquilla) ANTIOQUIA (Medellín, Caucasia, Carepa) CAUCA (Popayan,Corinto,Caloto,Santander de Quilichao) NARIÑO (Pasto,Samaniego, Santacruz de Guachaves ,Ricaurte) BOGOTÁ Y SOACHA, Los precios de envios deberan ser asumidos por el proveedor. La entrega se considera efectiva solo cuando el dispositivo ha sido ajustado al usuario final y este (o su cuidador) ha recibido la capacitación de uso. | LUGAR ENTREGA OFERTADO
FORMA DE PAGO REQUERIDA |  | 10 dias fecha factura posterior a entrega de elementos a satifaccion, de acuerdo a términos de referencia. No se aceptan solicitudes de anticipo. | FORMA DE PAGO OFERTADO
MONEDA DE OFERTA REQUERIDA |  | COP, Pesos Colombianos | MONEDA OFERTADA
OBSERVACIONES: El proponente deberá detallar en su oferta técnica los siguientes aspectos: |  |  | OBSERVACIONES:
Modelo de Atención: Descripción del proceso para la fabricación, ensamble y adaptación de los productos de asistencia, detallando explícitamente su capacidad de Tele-asistencia (soporte técnico remoto) para zonas de difícil acceso.
Garantías: Alcance, tiempos de respuesta y procedimiento para la reclamación de garantías por defectos de fabricación o fatiga de materiales.
Soporte Técnico y Postventa: Disponibilidad de repuestos originales, mantenimiento preventivo/correctivo y canales de comunicación para el personal de HI en terreno.
Adherencia Técnica: Evidencia de la correspondencia entre las Fichas Técnicas de los productos ofertados y los requerimientos mínimos establecidos en los presentes TdR.
Valor Agregado: Otros servicios o capacidades técnicas que el ofertante considere que fortalecen la sostenibilidad y calidad del proyecto (ej. capacitaciones adicionales, kits de mantenimiento, etc.).
Firma del ofertante
Nombre del ofertante
Fecha de la oferta